ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Část 2 - Technické podmínky pro fluorometr UK,  PřF, Katedry fyzikální a makromolekulární chemie

Minimální požadavky na technické parametry a součásti

- Plně reflexní optika

- Stacionární měření fluorescence v režimu single photon counting (SPT)

- Časově rozlišené měření fluorescence metodou Time Correlated SPT (preferováno) nebo metodou fázové modulace

- Měření anizotropie fluorescence (stacionární i časově rozlišené)

- Termostatovatelný kyvetový prostor v rozmezí 20 – 80 °C, přesnost ±0.1°

- Držák na kyvety i na pevné vzorky (front-face uspořádání)

- Řídicí software a software pro vyhodnocování časově rozlišených měření

- Doprava, instalace a zaškolení uživatelů

Monochromátory

dvojité (preferovány)

rozsah:				250 – 800 nm

rozlišení:			0.4 nm

přesnost:			±0.5 nm

potlačení rozptýleného světla:	10-5

Detektor

rozsah:				300 – 800 nm

temný proud při 20°C:		300 cps

poměr signál:šum		5000:1

Excitační zdroj

stacionární měření: 		xenonová výbojka

TC SPT:		 	pulsní LED n. diodový laser

rozsah vlnových délek:		290 – 600 nm

šířka pulsu:			1 ns

repetiční frekvence:		1 MHz

Časově rozlišené měření

stanovitelné doby života:	100 ps – 1 s

Nesplnění minimálních technických parametrů a požadovaných obchodních podmínek bude důvodem k vyloučení ze soutěže