Příloha č. 1 – technická specifikace biokompatibilní UHPLC sestavy

Dodaný systém musí být nový, nepoužitý, vyrobený ne dříve než v roce 2013

Biokompatibilní kvarterní UHPLC pumpa:

biokompatibilní UHPLC pumpa s možností tvorby kvarterního gradientu s tlakovým rozsahem minimálně 1000 bar pro průtoky do 5 ml/min a volitelným průtokem alespoň do 8 ml/min; s kontrolou tlaku, těsnosti a funkce oplachu pístů, se senzorem úniku kapalin; přesnost 
a reprodukovatelnost průtoku ± 0,1 % RSD; pulzace max. 1 %

Čtyřkanálový degasér s kontrolou vakua

Držák mobilních fází pro alespoň 4 mobilní fáze

Biokompatibilní autosampler:

biokompatibilní programovatelný autosampler s variabilním objemem nástřiku (0,01-100 µl, resp. 500 µl) a možností přípravy vzorku; s termostatovaným zásobníkem vzorků v rozsahu 
4-45°C; s aktivním oplachem jehly a rychlostí nástřiku pod 15 s, kapacita vzorků minimálně 120 pozic pro 1-2 ml vialky, autosampler musí také umožňovat uživatelsky definované operace se vzorky, zejména předkolonovou derivatizaci

Kolonový termostat:

kolonový termostat i pro kolony o délce 30 cm; s teplotním rozsahem 5-110°C  nastavitelným alespoň 15°C pod teplotu okolí a přesností nastavení teploty ± 0,5°C; se senzorem úniku kapalin a par, s možností instalace přepínacích ventilů pro přepínání kolon, nebo 2D separace

UV detektor s diodovým polem:

UV detektor s diodovým polem s minimálním rozsahem vlnových délek 190-800 nm; se sběrem dat o rychlosti minimálně 100 Hz (včetně 3D dat); s teplotně kontrolovanými zdroji záření; se senzorem úniku kapalin; šum max. ±8 µAU při 254 nm; drift max. 1 mAU/h; linearita pod 3 % RSD do 1,5 AU a pod 5 % do 2,0 AU

Průtoková detekční cela:

průtoková detekční cela s optickou dráhou alespoň 10 mm, vnitřním objemem max. 13 µl;

Chromatografický software:

chromatografický software pro pořizování a vyhodnocování záznamů, integraci píků a ovládání chromatografického systému; s možností sběru a zobrazení 3D dat z DAD detektoru; s plnou licencí; s možností vyhodnocení resp. i záznamu externích dat

Řídicí / ovládací jednotka:

plně vybavený počítač s monitorem, myší, klávesnicí a všemi potřebnými vstupy a výstupy včetně USB min. 2.0 pro tiskárnu a přenosná paměťová zařízení; s dostatečně rychlým procesorem, dostatečně velkou operační pamětí, dostatečně velkým pevným diskem a DVD mechanikou; s operačním systémem; plně kompatibilní s chromatografickým software a všemi součástmi sestavy

Převodník pro sběr analogových dat z externího detektoru:

převodník pro sběr analogových dat z externího detektoru s alespoň dvěma kanály a frekvencí minimálně 100 Hz; převodník musí být plně kompatibilní s dodanou řídicí jednotkou 
a chromatografickým software